第一部分 项目技术、服务及商务要求

一、项目名称：乐至县中医医院CT维保服务采购项目。

二、预算金额及最高限价：人民币53000元，最高限价：53000元。

三、项目内容：

（一）维保设备清单

| 序号 | 维保设备名称 | 服务期限 （年） | 最高限价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子64排128层螺旋CT系统SOMATOM GO TOP CT | 2年，合同一年一签 | 53000 |

- （二）服务要求

1、以上设备整机技术服务（不包含高压注射器、工作站、UPS电源、消毒机等外围设备），服务期内包含不限次数的机器维修费、技术费、差旅费（配件费除外，零备件、损耗品需为原厂，零备件费用在500元以下由供应商承担，500元以上由采购人承担，供应商应对零备件在报价表中分项报价，若后期涉及配件更换，采购人可根据供应商报价及市场调研价格自主选择配件供应商）。

▲2、及时响应。不论正常上班或节假日，都坚持“及时响应”的原则，响应时间：提供全年24小时故障响应服务，接到采购人故障报修电话，由工程技术人员立即做出响应，如无法通过电话解决问题，则工程师 8小时内必须到达现场，如超出8小时，每台设备补偿500元/每小时，48小时解决故障（采购备件时间除外），每超过1天补偿每台设备2000元/每天。在技术服务费用中扣除。（提供承诺函原件）

3、服务期内，对以上设备每年分别提供 4 次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）球管使用情况检查；（4）重建系统检查；（5）滑环通讯检查；（6）软件维护等。每次维保、检修后，工程师以专业纸质报告的形式为采购方提供服务报告。

4、服务期内，在定期维护、保养以外对以上设备提供一年二次定期巡检及不定期巡检服务，保证设备正常运行，工程师以专业纸质报告的形式为采购人提供服务报告。

5、技术工程师对设备操作人员提供一年二次对故障处理操作方法及维护保养方法的培训，并做好相应的培训记录，如培训内容、培训照片等。

6、建立设备服务档案。包括：故障维修记录、保养记录、巡检记录等。台账每次服务进行登记年终上交。年终还需要对每台设备一年来维护保养的情况进行总结，并和一年来的服务工单一起装订成册交由医院设备管理部门存档。

▲7、保障开机率。维保期内保证每台开机率在95%以上，如果每台开机率低于95%（全年按照365天计算），每超出1天，扣除供应商维保费2000元/天作为补偿。超过12小时的按1天计算，意外灾害等不可抗力因素引起的除外。（提供承诺函原件）

▲8、供应商须提供设备维修保养需使用的精密专业维修工具清单，其中至少需包含高精度直流稳压稳流开关电源、 数字万用表、温湿度计 、游标卡尺等工具，并提供其国家级校正认证机构或其授权单位出具的维修工具检测报告。（提供相应证明材料）

▲9、供应商需在国内设有专门的设备零备件仓库，100%供应维保设备，须提供设备零备件报价。

四、★商务要求

1、履约期限：两年，合同一年一签，自合同签订生效之日起一年，经采购人考核合格后续签下一年度合同。

2、履约地点：乐至县中医医院。

3、付款方式：合同签订生效维保期满一年后，根据考核情况核拨上一年度维保费用，考核分数（≥85）合格及以上，全额拨付上一年度维保费用并续签下一年度维保合同，考核分数低于85分则扣减合同金额的5%，同时视为考核不合格，不予续签下一年度合同。采购人收到成交供应商提供的合法有效票据，并完善相应财务报销手续后7个工作日内转账支付。

五、考核要求

乐至县中医医院

设备维保服务考核表

| 设备名称 |  | 序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保起止时间 |  |  |  |  |
| 维保公司 |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 |  | 分数 |
| 建立医用设备管理档案，按合同要求内容成册（10分） | 是 □ 否 □ | 以成册交到医院为准，未建立扣10分，少一项扣2分，此项分扣完为止。 |  |  |
| 按合同要求对设备进行定期保养巡检四次（20分） | 按合同要求巡检保养，提交巡检保养报告和维修报告，提交设备质控报告。 | 以提交报告为准，少一次扣5分，此项分扣完为止。 |  |  |
| 维修响应时间（15分） | 要求半小时响应，应于 8小时内赶到现场 | 未满足要求一次扣5分,以设备使用科室书面报告及通知记录为依据。此项分扣完为止。 |  |  |
| 维修完成时间（20分） | 如维修涉及零配件更换，应在2日内修复完毕。 | 未在规定时间内完成一次扣5分（以维修报告为准）此项分扣完为止。 |  |  |
| 维修质量（20分） | 维修质量（优秀/良好/差) | 优秀20分，良好10分，差0分 |  |  |
| 维保合同要求设备开机率95%（9分） | 设备实际开机率应不低于95% | 以一年365天计算，未达到要求每一天扣3分，此项分扣完为止。 |  |  |
| 重大事件之前，应配合医院对设备进行常规检查（6分） | 医院提出检查时，应及时进行检查（如春节和国庆节等事件） | 以检查报告为准，未检查一次扣2分，此项分扣完为止。 |  |  |
| 最高分100分 | 85分以下为不合格，85分及以上为合格。 | 总分： |  |  |
| 使用科室签字： 管理科室签字： |  |  |  |  |

第二部分  部分响应文件格式

# 第一部分  “资格性响应文件”格式

格式1-1

## 一、封面

项目

资格性响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式1-2

## 二、法定代表人或单位负责人授权书

四川省乐至县中医医院：

本授权声明：                （单位名称）          （法定代表人或单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加                    项目（项目编号：                    ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字（签字或加盖个人名章）：

职      务：

日      期：         年     月     日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、附法定代表人或单位负责人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人或单位负责人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人或单位负责人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

格式1-3

## 三、承诺函

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年     月     日

格式1-4

## 四、无行贿犯罪承诺函

四川省乐至县中医医院：

我单位             （投标人名称）及现任法定代表人或主要负责人     （姓名，按照注2填写）在参加本次采购活动前    年内（或“从成立之日起至今”）   （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人或主要负责人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其它组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

格式1-5

## 五、供应商、报价产品资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：

供应商应按谈判文件第四章相关要求提供证明材料，格式自拟。

# 第二部分  “其它响应文件”格式

格式2-1

一、封面

项目

其它响应文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

格式2-2

二、报价函

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“              ”项目谈判文件（项目编号：           ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币      万元（大写：          ）。其中报价产品          为进口产品。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的资格性响应文件壹份；其它响应文件壹份，用于谈判报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起90天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年     月     日

格式2-3

三、供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成员 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  | 工作内容 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目管理成员是指在本项目中负责行使管理职能、指挥或协调他人完成具体任务的人。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日
格式2-4

四、报价表

项目名称：

第     包

| 序号 | 设备名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 交货期 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-5

五、产品组成表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 （是否为强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品、无线局域网产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

格式2-6

六、技术要求应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人必须把招标项目第五章中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-7

七、商务应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、将第五章合同内容条款及其他商务要求在此表中响应。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-8

八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

格式2-9

## 九、供应商诚信情况的承诺函

四川省乐至县中医医院：

本单位                   （供应商名称）参加                      （项目名称）项目编号：                   的政府采购活动，根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的规定，现对本单位的诚信情况进行承诺：

我单位在参加本次采购活动前被认定失信行为的有      次，认定时间及事项分别是：

（一）、

…

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

## 格式2-10

## 十、供应商类似项目业绩合同或证明材料

## 格式2-11

## 十一、产品彩页、实物外观、服务过程等证明资料

格式自拟